目  次

前   言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

3.1 申请方需补充提供的文件资料	1

3.2 参数准确度及仪器设备	1

3.3 样机确定	1

3.4 生产量和销售量	1

4初次鉴定	1

4.1一致性检查	2

4.2安全性性评价	2

4.3适用性性评价	2

4.4可靠性性评价	3

4.5综合判定规则	4

5产品变更	5

附　录　A （规范性附录） 产品规格确认表	7

附　录　B （规范性附录） 用户调查记录表	8

前   言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲提出单位：农业农村部农业机械化管理司。

本大纲归口单位：农业农村部农业机械试验鉴定总站。

本大纲起草单位：农业农村部农业机械试验鉴定总站渔业机械专业站、

本大纲主要起草人：戴金方、陆庆刚、赵海瑞、周达辉、黄盛杰

## 水产养殖水质监控设备

范围

本大纲规定了水产养殖水质监控设备推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于水产养殖水质监控设备的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1  农林拖拉机和机械  安全技术要求  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

基本要求

申请方需补充提供的材料

在申请时提交的材料基础上，申请方需补充提供的材料：

- 产品规格确认表（见附录A）并加盖公章；

- 样机照片4张(前方左、右侧45°、后方、产品标牌一张各1张)；

- 提供申请机型的用户名单（5户包括用户姓名、住址、电话、产品型号名称、产品编号、购机时间等内容）；

以上材料需加盖企业公章

参数准确度及仪器设备

被测参数准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准并在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧 | 0～20.0 mg/L | 0.3% |
| 2 | 温度 | 0～100℃ | 1% |
| 3 | 酸碱度pH | 0～16 | ±0.2 |
| 4 | 电压 | 0～1000V | 0.5级 |

样机确定

样机由生产企业无偿提供且应是12个月内生产的合格产品，由鉴定单位（或委托相关部门）在申请方或制造商明示的合格品存放处或生产线上随机抽取，抽样基数不少于5套，抽样数量为2台套，其中1套用于试验，另1套备用。样机由申请方或制造商在规定时间前送达指定地点，试验完成且对试验结果无异议后，由提供者自行处理。在试验过程中由于非机器质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

生产量和销售量

申请推广鉴定的定型产品，生产量不少于5套；销售量不少于5套。

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商（申请方）填报的产品规格确认表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格确认表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 允许变化的限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 控制方式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 数据传输形式 | 一致 | 核对 |
| 4 | 监控通道数 | 一致 | 核对 |
| 5 | 溶氧测量范围 | 一致 | 核对 |
| 6 | 温度测量范围 | 一致 | 核对 |
| 7 | 酸碱度PH测量范围 | 一致 | 核对 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

电源进线与监控设备外壳之间的冷态绝缘电阻应大于20MΩ。

电气设备应经过50Hz、500V正弦电压、1min电气强度试验，不击穿。

安全防护

4.2.2.1  监控设备应有稳压装置。

4.2.2.2  监控设备应有断电、缺相报警功能。

4.2.2.3  监控设备应有接地避雷措施.。

安全信息

4.2.3.1对操作人员容易产生危险或有潜在危险的部位要有安全警示标志，警示标志要符合GB 10396的规定。

4.2.3.2使用说明书应给出或指出安全使用注意事项和安全标志的内容、说明及粘贴位置。

判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用选点试验和用户调查相结合的方法进行。

评价内容

评价内容包括溶解氧误差、酸碱度pH误差和温度误差性能试验及适用性用户意见

试验条件

4.3.3.1气温与水温之差不应大于 10℃。

4.3.3.2输入电源电压在额定电压的±2%范围内。

4.3.3.3 水质监测仪表、传感器和远程监控设备应按使用说明书要求安装并调试到正常工作状态。

试验项目

4.3.4.1  溶解氧误差

水样准备，用于监控参数比对试验的水样需要进行现场制备，水样参数应符合表3要求。

表3 水样参数

| 序号 | 项目 | 水样1# | 水样2# | 水样3# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧mg/L | 7.5±0.5 | 5.5±0.5 | 3.5±0.5 |

在监控设备上分别设置增氧设备启动和停止的溶解氧值，将监控传感器置于低溶解氧水样（3#），当仪器示值降至设定值时，增氧设备应能立即启动。再将监控传感器移至高溶解氧水样（1#），当仪器示值升至设定值时，运转中的增氧设备应能立即停止。

将监控传感器和试验仪器放在同一水样中进行比对，记录仪器示值，计算水样条件下的仪器溶解氧示值误差，取误差最大值作为该监控参数的溶解氧误差。

4.3.4.2  酸碱度 pH误差

水样准备，用于监控参数比对试验的水样需要进行现场制备，水样参数应符合表4要求。

表4 水样参数

| 序号 | 项目 | 水样1# | 水样2# | 水样3# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱度 pH | 7±0.5 | 6±0.5 | 5±0.5 |

将监控传感器和试验仪器放在同一水样中进行比对，记录仪器示值，计算水样条件下的仪器酸碱度 pH示值误差，取误差最大值作为该监控参数的酸碱度 pH误差。

4.3.4.4  温度误差

水样准备，用于监控参数比对试验的水样需要进行现场制备，水样参数应符合表5要求。

表5 水样参数

| 序号 | 项目 | 水样1# | 水样2# | 水样3# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 ℃ | 25±3 | 18±3 | 10±3 |

将监控传感器和试验仪器放在同一水样中进行比对，记录仪器示值，计算水样条件下的仪器水温示值误差，取误差最大值作为该监控参数的温温误差。

适用性用户意见

用户意见调查针对未进行选点试验的作业条件进，调查满1000小时以上的使用情况，调查用户5户，其中所有调查项被评价为“好”、“中”两项之和与总项数的百分比不小于80%。

判定规则

作业性能试验结果均满足要求且适用性用户意见调查结果为 “好”、“中”占比不小于80%时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度

4.4.2.1 有效度

生产查定时，生产查定时，样机数量为1台，对样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间，查定过程中不得发生致命故障、严重故障。按式（5）计算有效度。

……………………………………（1）

式中：

——有效度，以百分数表示；

——作业时间，单位为小时（h）；

——故障排除时间，单位为小时（h）。

4.4.2.2可靠性用户意见

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行，调查使用满1000小时以上的的故障情况，调查用户10户。按式（５）计算用户满意度S。

………………………………………………（2）

式中：

—— 用户满意度（百分制）；

—— 调查的用户数；

—— 第i个用户赋予的满意度分值。

4.4.2.3 故障分类

故障分类见表6。

表6 故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 危及或导致人身伤亡，引起主要总成报废或造成重大经济损失的故障。 | 监控设备漏电造成人身伤害等。 |
| 严重故障 | 严重影响产品功能或规定的重要性能指标恶化至规定范围以外，必须停机修理、修理费用较高，在较短有效时间内无法排除的故障。 | 控制器损坏，造成监控设备不能正常工作等。 |
| 一般故障 | 明显影响产品功能，修理费用中等。在较短的有效时间内可以排除的故障，即需要更换或修理外部零部件的故障。 | 传感器损坏等。 |

判定规则

4.4.3.1 有效度K不少于98％，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲4.4.2.3所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

4.4.3.2  在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.3所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

4.5.1  产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表7。

表7 初次鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 合格标准 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查8项见表2 | / | 符合要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | / | 符合本大纲4.2.1的规定 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲4.2.2的规定 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲4.2.3的规定 |
| 适用性评价 | 1 | 溶解氧误差 | mg/l | ±0.5 |
|  | 2 | 酸碱度 pH误差 | / | ±0.2 |
|  | 3 | 温度误差 | ℃ | ±1 |
|  | 4 | 调查项被评价为“好”或“中”的项数 | / | ≥80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在考核中未发生严重故障、致命故障障 |

4.5.2  一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

5.1 通过推广鉴定的产品（包括涵盖机型），在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表8。

表8 产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 控制方式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 数据传输形式 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 监控通道数 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 溶氧测量范围 | 允许变化 | 变化幅度≤20%(允许变大) | / |
| 6 | 温度测量范围 | 允许变化 | 变化幅度≤20%(允许变大) | / |
| 7 | 酸碱度PH测量范围 | 允许变化 | 变化幅度≤20%(允许变大) | / |
| 标“—”不适用项。 |

5.2  产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

5.3  因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表8求不一致的，应申报变更确认。

（规范性附录）
产品规格确认表

产品规格确认表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号名称 | / |  |
| 2 | 控制方式 | / |  |
| 3 | 数据传输形式 | / |  |
| 4 | 监控通道数 | 个 |  |
| 5 | 溶氧测量范围 | mg/l |  |
| 6 | 温度测量范围 | ℃ |  |
| 7 | 酸碱度PH测量范围 | PH |  |

企业负责人：                       （公章）                        年    月    日

（规范性附录）
用户调查记录表

调查单位：                                        调查日期：      年     月     日

| 用户情况 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住址 |  |
|  | 所受专业培训 |  |
|  | 型 号 |  |
|  | 生产企业 |  |
|  | 出厂编号 |  |
|  | 出厂日期 |  |
|  | 购买日期 |  |
|  | 总工作时间h |  | 水质 |  |
| 适用性 | 水质适应性 | □好 □ 中 □ 差 |
|  | 控制溶解氧误差 | □好 □ 中 □ 差 |
|  | 控制酸碱度 pH误差 | □好 □ 中 □ 差 |
|  | 控制温度误差 | □好 □ 中 □ 差 |
|  | 设备稳定性 | □好 □ 中 □ 差 |
| 故障简况 | 日期（累计作业时间） | 原因 | 处理简况 | 费用 |
| 累计运行1000小时前 |  |  |  |  |  |
| 累计运行1000小时后 |  |  |  |  |  |
| 调查意见 | 故障情况 | 有 □无 |
|  | 结果判定 | 致命故障□ 严重故障□ 一般故障□ 轻度故障□ |
| 可靠性评价 | □好［5］ | □较好［4］ | □中［3］ | □较差［2］ | □差［1］ |
| 安全事故情况 | □有 □无 |
| 调查方式 | □实地 □信函 □电话 | 用户签字 |  |
| 注：调查使用满三月以上，调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。 |

调查人：

_________________________________

# Text boxes

XXXX -XX-XX实施

XXXX -XX-XX发布

中华人民共和国农业农村部  发布

水产养殖水质监控设备

（征求意见稿）

联系人：戴金方  电话：13151081180 E-mail:njbz939@126.com

DG/T XXX—XXXX

DG

农业机械推广鉴定大纲